Я подтверждаю, что прилагаемый документ является точным, корректным и вер-ным документом, который был подготовлен как часть регистрационного досье на медицинское изделие «Флексотрон® ТЕНДОН (Flexotron® TENDON), имплантат вязко-эластичный стерильный однократного применения на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 2 мл, в составе» производства SciVision Biotech Inc.

______[Подпись]__________ 25.06.2025

[Печать: СайВижн Байотек Инк.]

[Печать: Хань, Кай Чэнг]

Хань Кай Чэнг

Председатель правления

От имени и по поручению SciVision Biotech Inc.

Выписка из технической документации

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

[Печать:]

Удостоверяются только китайскоязычная / англоязычная версии текста.

[Печать:]

Дело № 114 Сюн Юань Чжэнь Цзы № 001000644

Дата: 15 июля 114 г. [по календарю Миньго] Дата: 15 июля 2025 г.

Аттестовано в офисе государственного нотариуса тайваньского суда округа Гаосюн, Китайская Республика, что подпись(-си) / печать(-ти) в настоящем документе является(-ются) достоверными.

Государственный нотариус: [подпись]

Флексотрон® ТЕНДОН (Flexotron® TENDON), имплантат вязко-эластичный стерильный однократного применения на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 2 мл, в составе.

| Наименование медицинского изделия |  |
| --- | --- |
| Флексотрон® ТЕНДОН (Flexotron® TENDON), имплантат вязкоэластичный стерильный однократного применения на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 2 мл, в составе: 1. Заполненный шприц стеклянный стерильный BD HyPack производства Becton Dickinson France S.A.S., Франция, регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/11237, в запаянном блистере - 1 шт. 2. Инструкция по применению - 1 шт. |  |
| Описание |  |
| Флексотрон® ТЕНДОН (Flexotron® TENDON), имплантат вязкоэластичный стерильный однократного применения на основе гиалуроната натрия 20 мг/мл, 2%, 2 мл. представляет собой чистый, прозрачный, вязкий, стерильный и апирогенный гидрогель, поставляемый в предзаполненном шприце. Продукт содержит гиалуроновую кислоту, полученную путем бактериальной ферментации. Имплантат не включает в себя производные клеток и тканей человека, ткани животных. Не имеет радиационных и электромагнитных свойств. |  |
| Стерильность |  |
| Изделие проходит финишную стерилизацию автоклавированием в соответствии с EN 556-1. Валидация данного процесса осуществляется в соответствии со стандартами ISO 11138-3 и ISO 17665-1 для подтверждения стерильности. |  |
| Комплект поставки |  |
| Одна единица продукции включает: - заполненный стерильный шприц объемом 3,0 мл в запаянном блистере; - инструкцию пользователя. |  |
| Состав геля |  |
| Ингредиент; Содержание; Функция. гиалуронат натрия (C14H20NNaO11)n; 2%; Основной компонент. Замещение / восполнение синовиальной жидкости, создание механической эластично-вязкой среды для амортизации, увлажнения и смазывания суставов. маннитол; 0,5%; Стабилизация, защита натрия гиалуроната от окислительной деструкции и ферментативной деградации. солевой раствор фосфатного буфера:. Na2HPO4•12H2O; 0.06%; Буфер, формирование имплантата, стабилизация, растворение. NaH2PO4•2H2O; 0.01%. натрия хлорид; 0.64%. вода для инъекций; До 100% (объёма 2 мл); Растворитель. |  |
| Материалы шприца |  |
| Компонент; Характеристика; Размер, мм; Материал. Цилиндр; Длина (без наконечника); 72.2±0.5; Боросиликатное стекло I типа, поставщик: BD (Becton, Dickinson and Company), № CAS: 65997-17-3. Длина (с наконечником); 84.3±1.1. Длина (с колпачком наконечника); 91.7±1.2. Внутренний диаметр; 8.65±0.2. Внешний диаметр; 10.85±0.1. Диаметр фланца; 17.75. Колпачок наконечника; Диаметр; Макс. 11.1; Полипропилен и эластомер, поставщик: BD, № CAS: 308063-43-6. Уплотнитель поршня; Глубина отверстия с резьбой; 4+0.25/-0.20; Эластомер 4023/50 и силикон DC360, поставщик: BD, № CAS : 308063-43-6. Длина; 7.70±0.40. Диаметр (по краю резьбы); 9.15±0.15. Диаметр (по основанию резьбы); 8.00 ±0.20. Шток поршня; Диаметр упора для пальцев; 12.70±0.20; Полистирен, поставщик: BD, № CAS : 9003-53-6. Диаметр диска ограничителя и ширина штока (должны совпадать); 8.00±0.20. Длина резьбы; 4.20±0.20. Адаптер для пальцев; Длина; 36.0±0.8; Полипропилен, поставщик: BD, № CAS : 9003-07-0. |  |
| Технические характеристики |  |
| Молекулярная масса гиалуроната натрия; 1100~1700 кДа. Динамическая вязкость водного раствора; 2500~8500 мПа∙с. Модуль вязкости G’; 100~250 Па. Модуль упругости G’’; 80~230 Па. Осмоляльность; 270~390 мОсм/кг. Показатель pH; 6,8~7,8. Бактериальные эндотоксины; < 0,25 коЕ/мл. Количество натрия гиалуроната; 1.8~2.4%. Объем продукта в шприце; 1.8~2.2 мл. Стерильность; стерильно. Сила экструзии; 5~30 Н. Начальное усилие (максимальное); 20~30 Н. |  |
| Назначение |  |
| Вязкоэластичное протезирование у пациентов с дегенеративно-дистрофическими и посттравматическими поражениями суставов, а также у лиц, имеющих повышенные нагрузки на поврежденные суставы, околосуставные ткани и связки. |  |
| Показания к применению |  |
| Применение имплантата показано: - при остеоартрите / остеоартрозе (ОА) и других дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях суставов, околосуставных синовиальных сумок, сухожилий и сухожильных влагалищ для увеличения подвижности и снижения болевых ощущений в целевой зоне; - для увеличения подвижности для восстановления свойств синовиальной жидкости при ортопедической хирургии суставов, а также у лиц, имеющих повышенные нагрузки на поврежденные суставы и связки. |  |
| Потенциальные пользователи и профиль пациентов |  |
| Наличие показаний к применению имплантата определяет медицинский специалист (врач). Применять Flexotron® TENDON могут только медицинские специалисты (врачи), обученные интраартикулярным и периартикулярным техникам введения жидких имплантатов. Применение имплантата может быть назначено любым пациентам (ограничений по антропометрическим и анатомическим особенностям целевого пациента нет) при отсутствии у них противопоказаний с учетом возможных побочных эффектов и соотношения «польза-риск». Отсутствуют доказательства, ограничивающие использование изделия у беременных и кормящих женщин, пожилых лиц, у пациентов с имплантатами и имеющими иные хронические заболеваниями; продукт следует использовать с осторожностью у этих больных. |  |
| Область применения |  |
| Ортопедия, ревматология, травматология, хирургия, спортивная медицина. |  |
| Способ применения |  |
| Имплантации выполняются медицинскими специалистами в асептических условиях процедурных и манипуляционных кабинетов. Разрешено околосуставное, околосухожильное введение, введение в синовиальные влагалища, суставные сумки и другие околосуставные мягкие ткани, а также внутрисуставное введение в синовиальные суставы. Рекомендуется использовать стандартные методы внутрисуставных доступов, доступов к сухожилиям и синовиальным влагалищам, суставным сумкам, описанные в медицинских руководствах и профессиональной литературе, с учетом анатомических особенностей пациента. Информацию по методикам введения также можно получить у официальных представителей производителя. продезинфицировать кожу антисептиком. Перед введением имплантата содержимое шприца должно быть визуально оценено на прозрачность и однородность. Помутнение, кристаллизация, появление окраски и/или инородных включений может свидетельствовать о нарушении правил транспортировки и хранения изделия. При появлении вышеуказанных имплантация запрещена. Применение изделия включает в себя снятие колпачка с люэровского наконечника предварительно заполненного шприца и привинчивание к насадке соответствующей стерильной остроконечной иглы или канюли с тупым концом. Для введения необходимо использовать одноразовые стерильные иглы или канюли с тупым концом и боковым отверстием размером 18-25G (не входят в комплект поставки). Необходимо продезинфицировать кожу антисептиком. Перед проведением имплантации необходимо удалить защитную мембрану и извлечь наполненный шприц с имплантатом из блистера. Вручную прикрепить адаптер для пальцев к упору цилиндра шприца. Придерживая люэровский наконечник, аккуратно открутить колпачок наконечника шприца (как показано ниже). Избегать чрезмерных нагрузок на шприц при фиксации иглы для предотвращения деформации механизма Луер-Лок. Продолжая крепко удерживать люэровский наконечник, прикрутить стерильную иглу или канюлю с тупым концом и боковым отверстием размером 18–25G (не входят в комплект поставки) к защелке шприца до полной фиксации. Размер иглы или канюли выбирается врачом в соответствии с конституцией человека и толщиной подкожной клетчатки в месте пункции. Перед имплантацией выпустить из шприца пузырьки воздуха в случае их наличия. Вводить медленно. Пациент должен избегать любых физических и весовых нагрузок в течение 48 часов после внутрисуставной инъекции. Введение в полость сустава должно быть прекращено при возрастании боли во время инъекции. Неиспользованное средство не подлежит хранению. Добавление гиалуроновой кислоты в синовиальную жидкость улучшает вязкоупругие свойства последней. После имплантаций гиалуроната натрия суставная подвижность улучшается, и боль, связанная с дегенеративными поражениями, уменьшается. Эффект может сохраняться в течение не менее 6 месяцев. Возможно одновременное лечение нескольких суставов и связок. В случае возникновения внутрисуставного отека перед введением гиалуроновой кислоты необходимо удалить жидкость методом аспирации. Допускаются повторные циклы лечения. Повторные введения имплантата оправданы как распределением имплантата в полости сустава, так и постепенным разрушением / утилизацией эндогенной гиалуроновой кислоты и резорбцией воды синовиальной оболочкой суставов. Повторное протезирование обусловлено необходимостью порционного введения имплантата, поскольку одномоментное введение большого объёма жидкости может вызвать растяжение капсулы сустава, чувство дискомфорта и боли у пациента. Внутриставное применение: указания по применению Рекомендуемая кратность введения – 1–3 имплантации с интервалом в 7–10 дней. Кратность и частота имплантаций могут изменяться медицинским специалистом. Максимально возможный объем введения зависит от объёма капсулы целевого сустава (не более 3,5 мл). Внесуставное применение: указания по применению При параартикулярном введении содержимое 1 шприца может быть разделено на несколько инъекционных точек. Рекомендуемая кратность введения – 2–3 имплантации с интервалом в 7–10 дней. Кратность и частота имплантаций могут изменяться медицинским специалистом. Максимально возможный объем введения в 1 точку – 1 мл. Техника околосуставной имплантации Ввести иглу перпендикулярно поверхности кожи на глубину 2–50 мм (зависит от сустава) и выполнить введение до 1 мл. Игла вводится таким же образом, как и при внутрисуставном введении, но проникает на меньшую глубину без перфорирования суставной капсулы. |  |
| Ожидаемая эффективность и принцип действия Обогащение синовиальной жидкости, жидкости синовиальных влагалищ и суставных сумок инъекциями гиалуроната натрия способствует улучшению или восстановлению вязкоупругих свойств натуральной жидкости в указанных выше анатомических образованиях. Вязкоэластичное протезирование позволяет компенсировать недостаточность гиалуроновой кислоты в синовиальной жидкости или снижение её вязкости, смягчить внешние нагрузки на сустав, обеспечивает смазывание, восстановление упругости и вязкости, амортизацию, увлажнение и обволакивание суставных поверхностей, покрывая смазывающим защитным слоем хрящ, сухожилие и рецепторы синовии. Это помогает увеличить объём движений и обеспечивает механическую защиту тканей, что в свою очередь может улучшать течение остеоратроза / остеоартрита и других дегенеративно-дистрофических и посттравматических патологий суставов. Имплантация в околосуставные мягкие ткани способствует укреплению, восполнению, гидратации микроструктур внеклеточного матрикса соединительной ткани, поврежденных естественными процессами старения, дегенеративными и воспалительными патологиями, травматическими воздействиями, а также обеспечивает структурное заполнение пространства. Клинические эффекты инъекций экзогенной гиалуроновой кислоты сводятся к сохранению целостности биомеханики суставов, поддерживающему воздействию по восстановлению естественной структуры и функциональных свойств соединительной ткани, укреплению мышечно-сухожильного и капсульно-связочного аппарата, что позволяет улучшить подвижность суставов, механическую защиту хрящей, восстановить эластичность. На основании доступных клинических сведений об особенностях биодеградации и продолжительности лечебных эффектов внутрисуставного введения гиалуроновой кислоты предполагается, что биодеградация вязкоэластичного имплантата происходит в срок не менее 4 недель. Ожидаемая продолжительность эффекта составляет 6 месяцев после проведения курса лечения. |  |
| Противопоказания |  |
| • Запрещается применять у пациентов, страдающих гиперчувствительностью к гиалуронату натрия. • Запрещаются внутрисуставные и периартикулярные инъекции в случаях перенесенных или текущих инфекционных или кожных заболеваний в области участка, на котором предполагается проведение инъекции. |  |
| Меры предосторожности |  |
| По причине того, что септический артрит является серьезным побочным эффектом, необходимо соблюдать все стандартные меры предосторожности для хирургических вмешательств. При получении аспирационной жидкости перед проведением вязкоэластичного протезирования следует провести соответствующие исследования для исключения бактериальной этиологии артрита. Изделие предназначено для внутрисуставного и/или околосуставного введения. Необходимо избегать внутрисосудистого введения изделия. Изделие следует использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке. Применять с осторожностью у пациентов с аллергией, а также у пациентов с заболеваниями печени. В первые дни после инъекции может быть рекомендован пероральный прием анальгетиков или противовоспалительных лекарственных средств. Применение изделия совместно с четвертичными соединениями аммония запрещено. Только для одноразового использования. Повторная стерилизация и применение изделия запрещены по причине наличия риска возникновения инфекции, перекрестной инфекции и (или) дефекта изделия. Не использовать шприц из открытой и/или поврежденной стерильной упаковки. Не использовать шприц с открытым или поврежденным колпачком стерильного шприца. При нарушении стерильности или подозрении о нарушении стерильности имплантата изделие должно быть утилизировано. Особую осторожность следует проявлять при введении имплантата пациентам с нарушениями свертываемости крови или функции тромбоцитов или принимающим антикоагулянты (такие как нестероидные противовоспалительные препараты, аспирин, тромболитики и ингибиторы тромбоцитов) для минимизации риска неконтролируемого кровотечения. Пожилые пациенты Применять с осторожностью ввиду общего снижения функциональной активности органов и систем организма. Беременность и лактация Применять в случае, если преимущество лечения превышает риск развития нежелательных явлений. Во время лечения кормление грудью следует прекратить. Дети Безопасность применения продукта у детей изучена недостаточно, поэтому применять с осторожностью. |  |
| Возможные побочные эффекты |  |
| Применение гиалуроновой кислоты при дегенеративно-дистрофических и посттравматических поражениях суставов является хорошо изученным методом с установленным профилем безопасности, применяющимся на протяжении нескольких десятилетий. К основным побочным эффектам относятся боль, отек и скованность в суставе после инъекции. После применения изделия могут возникнуть местные вторичные явления, такие как ощущение жара и кровоподтеки. В крайне редких случаях возможно проявление местных воспалительных симптомов (повышение температуры, покраснение и отечность, увеличение содержания экссудата в полости сустава). После внутрисуставной инъекции могут возникать такие обратимые местные реакции, как кратковременное ограничение подвижности, чувство дискомфорта или тяжести в суставе. Проявление данных симптомов можно уменьшить прикладыванием льда к месту инъекции в течение 5-10 минут и приёмом НПВС. Имеются сообщения о единичных случаях: аллергических реакций (например, зуд, сыпь, крапивница) и анафилактических реакций, септического артрита, внутритканевых кровоизлияниях или кровоизлияниях в полость сустава, тенденитах, флебитах, парестезиях, головокружениях, головных болях, мышечных спазмах, чувстве жара, общем недомогании, периферических отеков при введении растворов гиалуроновой кислоты. При появлении местных или общих симптомов следует проконсультироваться с врачом. |  |
| Совместимость |  |
| Линейные формы гиалуроновой кислоты совместимы при внутрисуставном применении с водными растворами полинуклеотидов, коллагенов и хондроитин сульфатом. Имеются опубликованные клинические исследования по улучшению результатов вязкоэластичного протезирования при внутрисуставном введении растворов гиалуроновой кислоты и прохождении курса внутримышечной терапии хондроитин сульфатом. Компания SciVision Biotech Inc. и её уполномоченные представители в рамках процессов послерегистрационного надзора и послерегистрационного клинического мониторинга осуществляют постоянный сбор информации о новых данных в отношении совместимости своих продуктов с лекарственными препаратами и другими средствами для вязко-эластичного протезирования. Для получения актуальных сведений о комбинированном применении и совместимости продуктов SciVision Biotech Inc., в том числе данных из медицинских литературных обзоров и неопубликованных клинических исследований, можно обратиться к производителю, либо к его локальным уполномоченным представителям, контактная информация которых указана в эксплуатационной документации и на маркировке медицинских изделий SciVision Biotech Inc. |  |
| Извлечение имплантата |  |
| В случае выраженных проявлений может быть рекомендовано удаление импланта из полости сустава, в том числе с применением лаважа согласно действующим клиническим рекомендациям. Эксплантация имплантата после введения в околосуставные ткани не производится. Запрещаются повторные инъекции имплантатов синовиальной жидкости в сустав до купирования симптомов острого воспаления! |  |
| Хранение, транспортировка, эксплуатация и срок годности |  |
| Хранить и транспортировать при температуре от 2°C до 30°C, в оригинальной упаковке. Беречь от воздействия прямых солнечных лучей. Не замораживать. Условия эксплуатации: при температуре от 2 до 30°C, относительной влажности 20–100% и атмосферном давлении 50-820 мм.рт.ст. Срок годности: 3 года. |  |
| Защита окружающей среды и утилизация |  |
| Содержимое шприца не является токсичным или огнеопасным. Изделия при использовании, транспортировке и хранении не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Неиспользованные шприцы могут быть утилизированы в качестве бытовых отходов. Стекло следует утилизировать с осторожностью. Неиспользованное содержимое шприца до или после истечения срока годности может быть утилизировано в качестве бытовых отходов (смыто с большим количеством воды). Уничтожение использованных медицинских изделий осуществляется в соответствии с природоохранными требованиями национальных, местных и ведомственных руководящих положений о безопасном уничтожении и утилизации. Использованные медицинские изделия (шприцы с имплантатами) относятся к эпидемиологически опасным медицинским отходам. |  |
| Расшифровка символов на упаковке |  |
| Система с одинарным стерильным барьером. Стерилизация паром. Не стерилизовать повторно. Запрет на повторное применение. Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению. Предел температуры. Код партии. Дата изготовления. Изготовитель. Использовать до …. Обратитесь к инструкции по применению. Не замораживать. Не допускать воздействия солнечного света. Стерилизация паром. Медицинское изделие. |  |
| Гарантийные обязательства |  |
| Гарантийный срок соответствует сроку годности изделия. Срок годности медицинского изделия составляет 3 года. Производитель гарантирует качество изделия и соответствие заявленным техническим спецификациям в течение всего срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Производитель или его уполномоченный представитель предоставляет информацию и рекомендации в отношении рисков, а также предписания, методы и технические приемы для применения изделия. Компания-производитель снимает с себя всю ответственность и отказывается от гарантийных обязательств в связи с травмами пациента или ущербом, который может иметь место в результате: 1. Выбранного способа применения и технического приема введения имплантата при несоблюдении установленных рекомендаций. 2. Неподходящего назначения, выбора использования для конкретного пациента. 3. Использования изделия после истечения указанного срока годности или при нарушениях правил хранения и транспортировки. |  |
| Производитель |  |
| «СайВижн Байотек Инк.», Тайвань. SciVision Biotech Inc., 9, South 6th Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung 806, Taiwan, R.O.C. E-mail: service@scivision.com.tw Тел: +886-7-823-2258 Факс: +886-7-823-2295 |  |
| Уполномоченный представитель производителя |  |
| Общество с ограниченной ответственностью «МКНТ Импорт» (ООО «МКНТ Импорт»), 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12, стр. 2, Российская Федерация Тел. +7 495 786 39 63 E-mail: info@mcnt.ru Уполномоченный представитель производителя в России наделен правами обеспечения процессов прослеживаемости продукции и пострегистрационного мониторинга безопасности медицинского изделия в целях выявления и предотвращения побочных действий, не указанных в инструкции по применению, нежелательных реакций при применении медицинского изделия, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников. Для выполнения данных функций ООО «МКНТ Импорт», действуя в качестве уполномоченного представителя, или/и его доверенные лица наделены правом собирать пострегистрационные данные, доводить до субъектов обращения информацию по безопасности, вовлекаться в мероприятия по выполнению корректирующих и превентивных действий, а также заключать соответствующие соглашения по обмену данными в отношении этой продукции, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и Евразийского Экономического Союза. Уполномоченный представитель производителя и организация, отвечающая за пострегистрационное наблюдение за безопасностью и принимающая претензии от потребителей на территории Республики Казахстан: ТОО "ТопМед", 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский р-он, пр-т Абая, д. 109В, офис 501А. Тел.: +7 7273470814 E-mail: reg@topmed.kz |  |
| Применимые стандарты |  |
| Изделие соответствует требованиям следующих национальных стандартов производителя ISO 13485; ISO 14630; IEC 62366-1; ISO 14602; EN ISO 14971; ISO 14155; USP; Ph. Eur.; ISO 10993-1; ISO 10993-3; ISO 10993-5; ISO 10993-6; ISO 10993-10; ISO 10993-11; ISO 10993-12; ISO 10993-18; ASTM F1980-16; EN 556-1; ISO 11138-1; ISO 11138-3; ISO 11737-1; ISO 11737-2; ISO 17665-1; ISO 14644-1; ISO 14644-2; ISO 13408-1; ISO 11607-1; ISO 11607-2; ISO 11040-8; ISO 80369-7. |  |
| Регистрационное удостоверение в России № XXX XXX/XXXXX от 00.00.0000 Регистрационное удостоверение в Казахстане № РК-ИМН-X№XXXXXX от 00.00.0000 |  |
| Версия технического файла 03 от 25.06.2025. Версия инструкции 03 от 25.06.2025 |  |